COD测量:

1.1 直接测量

开机后，系统显示如图4.1

EURO  TECH

ET1151M

Ver   1.00

图1.1

等待数秒后，系统进入主菜单，界面显示如图1.2，用户可以用上下箭头选择不同项目。

>COD测量

总氮测量

总磷测量

吸光度测量

___

图1.2

用户可以直接调用系统内部两条曲线。01 COD/LR用于测量波长在420nm处﹑量程范围为0~150mg/L COD样品；02 COD/HR用于测量波长在610nm处﹑量程范围为0~1500mg/L COD样品。

测量具体过程如图1.3所示：

图1.3

>COD测量

总氮测量

总磷测量

吸光度测量

___

Enter

>直接测量

创建曲线

___

Enter

>1  01  COD/LR

2  02  COD/HR

3

4

___

1  01  COD /LR

>2  02  COD /HR

3

4

___

▼

Enter

A:XXXX

B:XXXX

R:XXXX

按ENTER继续

___

Enter

放入空白调零

Enter

请稍候…

COD /LR

XXX

mg/L

COD /HR

XXX

mg/L

放入样品测量

Enter                      Enter

Esc

Enter		                            Enter           Esc

>测量

调零

测量

>调零

▼

Esc

1.2 创建曲线

一、.标样的配制

溶解0.8502g邻苯二甲酸氢钾（HOOCC6H4COOK）于蒸馏水中，转入1000ml容量瓶，用蒸馏水稀释至标线，就可得到1000mg/L的COD标准溶液。

在使用仪器时需要的各种浓度的标准样品，都可以由1000mg/L的标准溶液稀释。

如：1、50mg/L

抽取1000mg/L的标准溶液5ml，转入100ml的容量瓶中，用蒸馏水稀释至标线，就可得到浓度为50mg/L的标准样品。

2、100 mg/L

抽取1000mg/L的标准溶液10ml，转入100ml的容量瓶中，用蒸馏水稀释至标线，就可得到浓度为100mg/L的标准样品。

3、300 mg/L

抽取1000mg/L的标准溶液30ml，转入100ml的容量瓶中，用蒸馏水稀释至标线，就可得到浓度为300mg/L的标准样品。

注意：容量瓶和移液管使用前须先用蒸馏水冲洗干净，确认移液管中无残留的水分。

二、标样的消解

1、打开ET3150B反应器，预热到150°C。具体操作详见ET3150B操作说明书。

2、选择合适量程的COD预装试剂，打开COD消解管。

3、加入标准样品

低量程组（3~150mg/L）：

0mg/L：拿起一支试管倾斜45度角，用干净的移液管移取蒸馏水2.00ml。

50mg/L：拿起一支试管倾斜45度角，用干净的移液管移取50mg/L的标准样品2.00ml。

100 mg/L：拿起一支试管倾斜45度角，用干净的移液管移取100mg/L的标准样品2.00ml。

高量程组（20~1500 mg/L）

0mg/L：拿起一支试管倾斜45度角，用干净的移液管移取蒸馏水2.00ml。

300mg/L：拿起一支试管倾斜45度角，用干净的移液管移取300mg/L的标准样品2.00ml。

1000 mg/L：拿起一支试管倾斜45度角，用干净的移液管移取1000mg/L的标准样品2.00ml。

4、盖紧盖子，将试管壁冲净并用干净纸巾擦干。

5、握住瓶盖将试管缓缓晃动，充分摇匀。放入ET3150B反应器中。

注意：试管在混匀时会发热。

6、 将试管加热2小时。

| 7、关掉ET3150B反应器。 标样浓度 X | 单位：mg/L |
| --- | --- |
| 1 | 0 |
| 2 | 300 |
| 3 | 1000 |

8、 待试管温度降至约120°C，再充分摇匀后，将试管置于试管架上冷却至室温。将冷却后的试管外壁先用湿巾再用干纸巾清洁干净，备用。

三、建立曲线

具体过程如图4.4

COD/HR

COD/LR

| 标样浓度 X | 单位：mg/L |
| --- | --- |
| 1 | 0 |
| 2 | 50 |
| 3 | 100 |

>COD测量

总氮测量

总磷测量

吸光度测量

___

请稍候…

Enter

直接测量

>创建曲线

___

放入第X支标样

输入浓度：

_

Enter                          Enter

1  01  COD/LR

2  02  COD/HR

>3

4

___

请稍候…

Enter

开始创建曲线

>下一标样

完成

Enter                          ▼

输入曲线名称

XX

下一标样

>完成

Enter                          Enter

>COD/LR

COD/HR

按上下键切换性质

A:XXXX

B:XXXX

R:XXXX

按ENTER继续

___

COD/LR

>COD/HR

按上下键切换性质

▼

Enter                          Enter

放入空白调零

>保存并退出

退出

Enter                   图1.4

选择“保存并退出”，仪器自动记录曲线；选择“退出”，表示放弃该曲线。

1.3 样品的消解

上面介绍的是使用标样建立曲线的方法，如果用户需要用建立的曲线测量COD水样，水样必须事先消解，具体过程同标样消解方法一致。

另外，200-15,000mg/L量程的COD试剂，使用时加入的样品为0.2ml。

1.4 样品的测量

进入“COD测量”菜单，选择“直接测量”，之后选择与样品对应的高、低量程曲线。

20~1, 500mg/L量程与200~15,000mg/L量程使用的是同一条曲线，将空白管放入调零后，放入消解完毕的样品管直接读数，得到水样COD含量，如果使用的是200–15,000mg/L量程，应将测量结果乘以10。

总氮测量

2.1 直接测量

用户可以直接调用系统内部两条曲线，01 TN/LR用于测量波长在420nm处﹑量程范围为0~25mg/L总氮样品；02 TN/HR用于测量波长在420nm处﹑量程范围为0~150mg/L总氮样品；具体流程如图2.1。

COD测量

>总氮测量

总磷测量

吸光度测量

___

Enter

>直接测量

创建曲线

___

Enter

>1  01  TN/LR

2  02  TN/HR

3

4

___

1  01  TN/LR

>2  02  TN/HR

3

4

___

▼

Enter

A:XXXX

B:XXXX

R:XXXX

按ENTER继续

___

Enter

放入空白调零

Enter

请稍候…

TN/LR

XXX

mg/L

TN/HR

XXX

mg/L

Enter                      Enter

放入样品测量

图2.1

2.2 创建曲线

一、.标样的配制

溶解0.7218g邻苯二甲酸氢钾（KNO3）于蒸馏水中，转入1000ml容量瓶，用蒸馏水稀释至标线，就可得到100mg/L的总氮标准溶液。

在使用仪器时需要的各种浓度的标准样品，都可以由100mg/L的标准溶液稀释。

如：1、10mg/L

抽取100mg/L的标准溶液10ml，转入100ml的容量瓶中，用蒸馏水稀释至标线，就可得到浓度为10mg/L的标准样品。

2、20 mg/L

抽取100mg/L的标准溶液20ml，转入100ml的容量瓶中，用蒸馏水稀释至标线，就可得到浓度为20mg/L的标准样品。

3、50 mg/L

抽取100mg/L的标准溶液50ml，转入100ml的容量瓶中，用蒸馏水稀释至标线，就可得到浓度为50mg/L的标准样品。

二、标样的使用

1、打开总氮消解试管。（确定选择合适的量程）

2、加入标准样品

低量程组（0~25mg/L）：

0mg/L：拿起一支试管倾斜45度角，用干净的移液管移取蒸馏水2.00ml。

10mg/L：拿起一支试管倾斜45度角，用干净的移液管移取10mg/L的标准样品2.00ml。

20 mg/L：拿起一支试管倾斜45度角，用干净的移液管移取20mg/L的标准样品2.00ml。

高量程组（5~150 mg/L）

0mg/L：拿起一支试管倾斜45度角，用干净的移液管移取蒸馏水0.4ml。

50mg/L：拿起一支试管倾斜45度角，用干净的移液管移取50mg/L的标准样品0.4ml。

100 mg/L：拿起一支试管倾斜45度角，用干净的移液管移取100mg/L的标准样品0.4ml。

3、在消解管内分别加入粉包试剂B，盖紧盖子并摇晃约15秒。

4、等待3分钟后，再从消解管中取2.0ml样品分别注入两支比色预装管（试剂C）中，盖紧盖子，缓慢摇匀。

注：摇匀过程中试剂放热，应缓慢进行。

5、待10分钟后，可在ET1151M型测定仪中建立总氮曲线。

三、建立曲线

总氮曲线的创建如下图5.2

TN/LR是测量0~25mg/L低浓度总氮样品，用户可选择0mg/L、10mg/L、20 mg/L建立曲线。TN/HR是测量5~150mg/L高浓度总氮样品，用户可选择0mg/L、50mg/L、100 mg/L建立曲线。

| TN/LR TN/HR 标样浓度 X | 单位：mg/L |
| --- | --- |
| 1 | 0 |
| 2 | 50 |
| 3 | 100 |

| 标样浓度 X | 单位：mg/L |
| --- | --- |
| 1 | 0 |
| 2 | 10 |
| 3 | 20 |

COD测量

>总氮测量

总磷测量

吸光度测量

___

请稍候…

Enter

直接测量

>创建曲线

___

放入第X支标样

输入浓度：

_

Enter                          Enter

1  01  TN/LR

2  02  TN/HR

>3

4

___

请稍候…

Enter

开始创建曲线

>下一标样

完成

Enter                          ▼

输入曲线名称

XX

下一标样

>完成

Enter                          Enter

>TN/LR

TN/HR

按上下键切换性质

A:XXXX

B:XXXX

R:XXXX

按ENTER继续

___

TN/LR

>TN/HR

按上下键切换性质

▼

Enter                          Enter

放入空白调零

>保存并退出

退出

Enter

图2.2

选择“保存并退出”，仪器自动记录曲线；选择“退出”，表示放弃该曲线。

2.3 样品的消解

1、打开ET3150B多功能消解器，加热至105℃。

2、打开两支总氮消解管，第一支内加入去离子水（低量程2.0ml，高量程0.4ml）作为空白，第二支内加入水样（低量程2.0ml，高量程0.4ml）。

3、分别加入粉包试剂A，盖紧盖子，上下摇动，使其溶解。

4、将两支消解管放入ET3150B消解器中消解30分钟。

5、消解结束后，将消解管取出，冷却至室温。

6、打开消解管，分别加入粉包试剂B，盖紧盖子并摇晃约15秒。

7、等待3分钟后，再从消解管中取2.0ml已消解的空白和样品分别注入两支比色预装管中，盖紧盖子，缓慢摇匀。

注：摇匀过程中试剂放热，应缓慢进行。

8、等待10分钟后即可测量。

2.4 样品的测量

进入“总氮测量”菜单，选择“直接测量”，之后选择与样品对应的高、低量程曲线，将空白管放入调零后，放入样品管直接读数，得到水样总氮含量。

总磷测量

3.1 直接测量

用户可以直接调用系统内部三条曲线,01 TP/LR用于测量波长在610nm处﹑量程范围为0~2mg/L总磷标准样品；02 TP/HR用于测量波长在610nm处﹑量程范围为0~10mg/L总磷样品；03 TP/UHR用于测量波长在610nm处﹑量程范围为0~20mg/L总磷样品。

测量的具体过程如图6.1。

COD测量

总氮测量

>总磷测量

吸光度测量

___

Enter

>直接测量

创建曲线

___

Enter

>1  01  TP/LR

2  02  TP/HR

3  03  TP/UHR

4

___

1  01  TP/LR

>2  02  TP/HR

3  03  TP/UHR

4

___

1  01  TP/LR

2  02  TP/HR

>3  03  TP/UHR

4

___

▼                       ▼▼

Enter

A:XXXX

B:XXXX

R:XXXX

按ENTER继续

___

Enter

放入空白调零

Enter

请稍候…

TP/LR

XXX

mg/L

TP/HR

XXX

mg/L

Enter                      Enter

放入样品测量

Enter

TP/UHR

XXX

mg/L

图3.1

3.2 创建曲线

一、.标样的配制

溶解0.2197g磷酸二氢钾（KH2PO4）于蒸馏水中，转入1000ml容量瓶，用蒸馏水稀释至标线，就可得到50mg/L的总氮标准溶液。

在使用仪器时需要的各种浓度的标准样品，都可以由100mg/L的标准溶液稀释。

如：1、1mg/L

抽取50mg/L的标准溶液2ml，转入100ml的容量瓶中，用蒸馏水稀释至标线，就可得到浓度为1mg/L的标准样品。

2、2 mg/L

抽取50mg/L的标准溶液4ml，转入100ml的容量瓶中，用蒸馏水稀释至标线，就可得到浓度为2mg/L的标准样品。

3、5 mg/L

抽取50mg/L的标准溶液10ml，转入100ml的容量瓶中，用蒸馏水稀释至标线，就可得到浓度为5mg/L的标准样品。

4、10 mg/L

抽取50mg/L的标准溶液20ml，转入100ml的容量瓶中，用蒸馏水稀释至标线，就可得到浓度为10mg/L的标准样品。

5、20 mg/L

抽取50mg/L的标准溶液40ml，转入100ml的容量瓶中，用蒸馏水稀释至标线，就可得到浓度为20mg/L的标准样品。

二、标样的使用

1、打开总磷消解试管。（确定选择合适的量程*）

2、加入标准样品

低量程组（0.05~2mg/L）：

0mg/L：拿起一支试管倾斜45度角，用干净的移液管移取蒸馏水3.00ml。

1mg/L：拿起一支试管倾斜45度角，用干净的移液管移取1mg/L的标准样品3.00ml。

2 mg/L：拿起一支试管倾斜45度角，用干净的移液管移取2mg/L的标准样品3.00ml。

高量程组（0.5~10 mg/L）

0mg/L：拿起一支试管倾斜45度角，用干净的移液管移取蒸馏水0.6ml。

5mg/L：拿起一支试管倾斜45度角，用干净的移液管移取5mg/L的标准样品0.6ml。

10 mg/L：拿起一支试管倾斜45度角，用干净的移液管移取10mg/L的标准样品0.6ml。

超高量程组（1~20 mg/L）

0mg/L：拿起一支试管倾斜45度角，用干净的移液管移取蒸馏水0.3ml。

10mg/L：拿起一支试管倾斜45度角，用干净的移液管移取10mg/L的标准样品0.3ml。

20 mg/L：拿起一支试管倾斜45度角，用干净的移液管移取20mg/L的标准样品0.3ml。

3、将B试剂盒中粉包试剂倒入试管中，盖紧盖子，上下摇晃，使其完全溶解。

注：一包试剂溶入一支试管。B试剂现配现用。

4、打开消解管，分别加入B试剂0.8ml，盖紧盖子并摇晃混匀。

5、在消解管中再分别加入粉包试剂C摇匀，使其溶解。

注：若有少量粉末未溶解，不影响测量。

6、待10分钟后，可在ET1151M型测定仪中建立总磷曲线。

三、建立曲线

创建曲线如图6.2,总磷样品用户可以创建三条自己的曲线,量程范围分别为: 0.05~2mg/L mg/L ，0.5~10 mg/L.，1~20 mg/L。

注：1、TP/LR是测量0.05~2mg/L低浓度总磷样品，用户可选择0mg/L、1mg/L、2 mg/L建立曲线。

2、TP/HR是测量0.5~10 mg/L高浓度总磷样品，用户可选择0mg/L、5mg/L、10 mg/L建立曲线。

3、TPU/HR是测量1~20 mg/L超高浓度总磷样品，用户可选择0mg/L、10mg/L、20 mg/L建立曲线。

TP/HR

TP/LR

| 标样浓度 X | 单位：mg/L |
| --- | --- |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |

| 标样浓度 X | 单位：mg/L |
| --- | --- |
| 1 | 0 |
| 2 | 5 |
| 3 | 10 |

TP/UHR

| 标样浓度 X | 单位：mg/L |
| --- | --- |
| 1 | 0 |
| 2 | 10 |
| 3 | 20 |

COD测量

总氮测量

>总磷测量

吸光度测量

___

请稍候…

Enter

直接测量

>创建曲线

___

放入第X支标样

输入浓度：

_

Enter                          Enter

1  01  TP/LR

2  02  TP/HR

3  03  TP/UHR

>4

___

请稍候…

Enter

开始创建曲线

>下一标样

完成

Enter                          ▼

输入曲线名称

XX

下一标样

>完成

Enter                          Enter

>TP/LR

TP/HR

TP/UHR

按上下键切换性质

A:XXXX

B:XXXX

R:XXXX

按ENTER继续

___

TP/LR

>TP/HR

TP/UHR

按上下键切换性质

▼

▼                             Enter                          Enter

放入空白调零

>保存并退出

退出

TP/LR

TP/HR

>TP/UHR

按上下键切换性质

Enter

图3.2

选择“保存并退出”，仪器自动记录曲线；选择“退出”，表示放弃该曲线。

3.3 样品的消解

1、打开ET3150B多功能消解器，加热至105℃。

2、打开两支总磷消解管，第一支内加入去离子水（低量程3.0ml，高量程0.6ml，超高量程0.4ml）作为空白，第二支内加入水样（低量程3.0ml，高量程0.6ml，超高量程0.4ml）。

3、分别加入粉包试剂A，盖紧盖子，上下摇动，使其溶解。

4、将两支消解管放入ET3150B消解器中消解1小时。

5、消解结束后，将消解管取出，冷却至室温。

6、将B试剂盒中粉包试剂倒入试管中，盖紧盖子，上下摇晃，使其完全溶解。

注：一包试剂溶入一支试管。B试剂现配现用。

7、打开消解管，分别加入B试剂0.2ml，盖紧盖子并摇晃混匀。

8、再分别加入粉包试剂C摇匀，使其溶解。

注：若有少量粉末未溶解，不影响测量。

9、等待10分钟后即可测量。

3.4 样品的测量

进入“总磷测量”菜单，选择“直接测量”，之后选择与样品对应的超高、高、低量程曲线，将空白管放入调零后，放入样品管直接读数，得到水样总磷含量。

吸光度测量

吸光度测量是测量不同样品在某一波长下的吸光度和透过率。具体测量过程如图7.1。

COD测量

总氮测量

总磷测量

>吸光度测量

___

Enter

>420nm

610nm

___

Enter

放入空白调零

Enter

请稍候…

图3.2.4.1

放入样品测量

Enter

*    420nm

XXXX

Abs

*    420nm

XXXX

%T

(吸光度)                   （透过率）

图4.1