- 仪器操作按钮说明：

►    用于切换总氯和自由氯高、低量程的曲线；文字输入时输入数字。

▼    用于在文字输入时做删除按钮。

▲    用于输入字母及各种符号。

Enter  确认按钮

Esc    退出按钮

- 工作环境要求：

- 保持仪器正常的电压与频率下工作,仪器应放在平稳的工作台上,不得有阳光的直射及强烈的电磁场干扰;

- 室内无腐蚀性或其他影响测量的气体干扰.

- 保持仪器清洁,仪器测量或不用时样品盖必须盖上。

- 注意事项：

- 仪器开机后等待半小时以上，待仪器稳定后方可进行测量。

- 开机时，样品室内不得放置任何物品，并盖上仪器盖子。

- 若同时按下▲▼►按钮，屏幕会出现仪器的基本参数，并非死机。此时只要按下Enter按钮或重新启动仪器就可以恢复。

- 浊度测量为自动连续测量，若要退回上级菜单请按ESC键3秒以上。

- 总氯、自由氯测量为单次测量，即每按一次Enter键读取一个数值。

- 浊度曲线校正时，标样的测量时间为60秒，测量时严禁打开仪器盖子。

- 总氯、自由氯的工作曲线相同，具体测量方法见第6页。

出厂时，仪器内建有浊度工作曲线、总氯和自由氯LR、HR曲线各2条。

若重新校正曲线，则原有的曲线将被覆盖。
准备氯标准溶液十分困难而且很耗时间。在准备标准溶液时，如果没有足够注意细节，可能就会有错误发生。厂家在严格的分析实验室条件下准备了校准曲线，通常的测试推荐使用厂家校准曲线。

- 浊度操作方法：

8.1  直接测量

> 浊度测量

余氯测量

Enter

Esc

> 直接测量

工作曲线

Enter

Esc (按3秒以上)

XXX  NTU

试管内装入样品，拧紧瓶盖。放入样品室，盖上仪器盖子。选择直接测量，按下ENTER键，待数据稳定即可读数。

注：浊度测量为连续测量，按住ESC键3秒以上方能退回上级菜单。

8.  2浊度曲线校正：

| Y X | 标样单位：NTU |
| --- | --- |
| 1 | 0 |
| 2 | 20 |
| 3 | 40 |
| 4 | 100 |
| 5 | 200 |

> 浊度测量

余氯测量

> 直接测量

工作曲线

直接测量

> 工作曲线

曲线名称：

XXX

重新制作曲线

按Enter继续

按Esc  放弃

输入曲线名称

－

放入第X支标样

“Y”NTU

按Enter继续

按Enter继续

按Esc放弃

正在存储

Enter

标样X测量中

60

按提示分别放入0、20、40、100、200NTU的浊度标样进行曲线校正。

放入标样，按下ENTER键后，自动读秒60秒，然后按提示放入标样进行下一点校正。

若在建立曲线的过程中关机、退出或将样品的放入顺序颠倒都将导致曲线的错误建立，测量时无数据或显示错误的数据。遇此情况，请重新制作曲线即可解决。

建议曲线校正完成后，重新启动仪器。

▼

Enter

Enter

X、Y对照表

Esc

Esc

Enter

Enter

九、 总氯、自由氯测量：

9.  1总氯直接测量

浊度测量

> 余氯测量

Enter

> 总氯测量

自由氯测量

Enter

> 直接测量

工作曲线

工作曲线名称

LR

按→切换曲线状态

按Enter开始

工作曲线名称

HR

按→切换曲线状态

按Enter开始

放入标样调零

按Enter开始

测量

调零

放入样品测量

按Enter开始

―――LR―――

XXX

mg/L

Enter

►

Enter

Enter

Esc

Esc

总氯、自由氯的测量为非连续测量。即每按一次Enter键，读取一个数值。

总氯、自由氯的工作曲线相同。具体的测量方法说明详见第6页。

9．2自由氯直接测量

浊度测量

> 余氯测量

Enter

总氯测量

>自由氯测量

> 直接测量

工作曲线

工作曲线名称

LR

按→切换曲线状态

按Enter开始

工作曲线名称

HR

按→切换曲线状态

按Enter开始

放入标样调零

按Enter开始

测量

调零

放入样品测量

按Enter开始

―――LR―――

XXX

mg/L

Enter

►

Enter

Enter

Esc

Esc

总氯、自由氯的测量为非连续测量。即每按一次Enter键，读取一个数值。

总氯、自由氯的工作曲线相同。具体的测量方法说明详见第7页。

自由氯/总氯测量方法说明

简易对比说明：

| 量程 | 自由氯 | 总氯 |
| --- | --- | --- |
| LR（0.02-2.00mg/L） | 在10ml水样中加一包粉枕试剂，1min内读数。 | 在10ml水样中加一包粉枕试剂，3-10min内读数。 |
| HR（0.1-6.0mg/L） | 在5ml水样中加两包粉枕试剂，1min内读数。 | 在5ml水样中加两包粉枕试剂，3-10min内读数。 |

注：用未加显色剂的水样调零。

详细操作说明：

LR  0.02-2.00mg/L

1 往样品池中倒入样品10ml作为空白样。盖上盖子，放入仪器内调零。

2 往样品池中加入一包自由氯或总氯粉枕试剂。盖上盖并轻轻摇晃20秒。没有溶解的药粉不会影响测试准确度。如果样品中有氯存在，就会有粉红色出现。

3 如果分析自由氯，在加入自由氯药粉后1min之内读数。如果分析总氯，在加入总氯药粉之后3-10min内读数。

HR  0.1-6.0mg/L

1 往样品池中倒入样品5ml作为空白样。盖上盖子，放入仪器内调零。

2 往样品池中加入两包自由氯或总氯粉枕试剂。盖上盖并轻轻摇晃20秒。没有溶解的药粉不会影响测试准确度。如果样品中有氯存在，就会有粉红色出现。

3 如果分析自由氯，在加入自由氯药粉后1min之内读数。如果分析总氯，在加入总氯药粉之后3-10min内读数。

测量注意事项：

1 如果氯浓度明显低于2mg/L，请使用低浓度范围测试程序。

2 立即分析样品。不要用塑料容器收集样品。为每次自由氯和总氯测试准备一套专用的样品池，以获得最佳测量结果。

3 如果样品加入试剂后立即变成黄色，或者如果显示表明超出测量范围，则另取样品稀释后重复测试。稀释可能会导致氯的微量损失。测量结果应乘上相应的稀释比例。

4 加入粉枕试剂后摇晃时要轻，以避免溶解性气体产生气泡，影响测量结果。

5 由于标准样品配置复杂，建议客户使用出厂曲线，不要随意自行建立曲线。

9.  3总氯曲线校正：

浊度测量

> 余氯测量

Enter

>总氯测量

自由氯测量

Enter

直接测量

> 工作曲线

直接测量

> 工作曲线

建立工作曲线

LR

按→切换曲线状态

放入标样调零

按Enter开始

放入第X支标样

输入浓度：__

> 下一个标样

完成

建立工作曲线

HR

按→切换曲线状态

下一个标样

> 完成

Enter

Enter

Enter

Enter

输入浓度后Enter

Enter

Enter

►

▼

9．4自由氯曲线校正

浊度测量

> 余氯测量

Enter

>总氯测量

自由氯测量

Enter

直接测量

> 工作曲线

直接测量

> 工作曲线

建立工作曲线

LR

按→切换曲线状态

放入标样调零

按Enter开始

放入第X支标样

输入浓度：__

> 下一个标样

完成

建立工作曲线

HR

按→切换曲线状态

下一个标样

> 完成

Enter

Enter

Enter

Enter

输入浓度后Enter

Enter

Enter

►

▼

建议：

LR量程使用：0、0.5、2mg/L建立曲线。

HR量程使用：0、2、4、6mg/L建立曲线。

自由氯与总氯使用不同试剂校正。

注：最多可以使用9点建立曲线。

建立曲线时，0作为第一支标样，必须进入曲线的建立。即，第一支标样输入浓度为“0”。

建立曲线时不得输错浓度，不得中途退出。否则将会造成仪器不能正常读数。若遇此情况必须重新建立曲线。